附件1：脑波治疗仪（脑反射治疗仪）参数

一、基本功能

1、★供医疗机构对失眠、强迫症等进行辅助治疗，无任何禁忌症。

2、整合三种疗法于一体：声光脑波同步疗法、音乐疗法、电刺激疗法；由模拟脑电波组合发生器、穴位电脉冲发生器和专用眼罩、耳机、治疗电极组成；

3、★一体机实现声、光、电8路输出，实施8人团体治疗，提高效率；并具有8+N扩展模式，根据需求扩展N个移动治疗终端，实现8+N个被试的治疗方案；

4、声、光、电信号输出调节均由涤纶面板实现，无机械电位器，利于日常清洁消毒及产品维保；

5、★为适应专科医院特殊病人需求，提高产品抗震抗摔及宽泛的环境适应力，整机不含液晶等含玻璃材质的器件，提高整机安全性，避免病人不受控而引发的次生危机发生。

二、技术参数

1、★模拟脑电波声和光刺激输出：有14组基本治疗处方，任选一组，光和声刺激各8路输出；声左右通道、光左右通道能同步、交叉、前后、左右等模式；

2、★声波调制频率范围：模拟四种脑电波，载波频率分为白噪音和音频两种，且音频频率可通过操作面板“音频调节键”调节；可自定义无数种模式，满足个性化需求；

3、音频及混响输出：路数8路，信号功率≤8 mw, 频响100Hz-5kHz，不劣于-6dB;

4、治疗电脉冲输出：8对可调输出；频率1.2Hz±5%，脉宽1ms±5%,幅值0-130±10，分16级可调；

5、声、光、电治疗可主机直接8路输出，也可通过扩展器输出8路，扩展器线缆长度可按用户的使用环境要求定制；

6、三种疗法协同：声光牵引脑波同步疗法、音乐疗法、电刺激（经皮电刺激TENS、经头颅电刺激CES）疗法；

7、在一体机实现声、光、电8路输出，实施8人团体治疗的基础上，可通过增加移动治疗终端，实现9-N的治疗方案；

8、保证用户的产品能获得不断的技术升级。